## 2010年教学科研专用设备采购需求案例

单位：台（件）

| 品目编号 | 品目名称 | 采购数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0101 | 纯水/超纯水一体化智能系统 | 1台 |  |
| 0102 | γ射线能谱仪 | 2套 | 含放射源 |

技术规格和配置要求 ：

| 品目名称 | 技术规格和配置要求 |
| --- | --- |
| 0101 纯水/超纯水一体化智能系统 | 工作条件 1.1 电源：AC220V±10%, 50Hz 1.2 温度：5-35℃ 1.3 相对湿度：20%-80% 技术指标及配置 2.1应用范围： 2.1.1系统以自来水为进水，同时连续生产用于玻璃器皿的最后冲洗、化学/生化试剂配制、分析试剂及药品配制、稀释等的分析级纯水（II级水）和用于细胞培养、Q-PCR、肽谱分析等生物工程实验所需超纯水及高精密分析设备(AAS,IC,HPLC,LC,GC-MS等)配液所需超纯水（I级水） 2.2技术指标： 2.2.1 ★ II级纯水产水指标 电阻率 >5 MΩ.cm @ 25°C TOC <30ppb 细菌 <1cfu/ml 颗粒（>0.2µm） <1Particulates/ml ★I级超纯水产水指标 电阻率 18.2MΩ.cm @ 25°C TOC <5ppb 细菌 <1cfu/ml 热原 <0.001Eu/ml RNases: <0.01ng/ml DNases: <4pg/μl 最大流速 2.0L/min ★专利EDI连续电流去离子技术，保证II级水水质稳定。 ★温度压力反馈调节系统(保证恒定的纯水出水流速)。 ★高精度专利电阻率仪设计符合USP（§645）要求（电阻池灵敏常数0.01 cm-1, 电阻池温度补偿 ±0.1℃符合ASTM标准）。 全自动纯水储水水箱：30升；高纯聚乙烯材质；圆状锥底、水箱无死角；防污染的溢流口；水箱通气过滤器（有效防止外界空气CO2、微生物和颗粒污染）；一次成型吹塑生产，内壁光洁度<15μm。 系统配水箱自动清洁模块，水箱内部定期紫外灯照射，抑制细菌生长。 2.2.7 内置双波长紫外灯(185nm&254nm)，有效分解痕量有机物 2.2.8 ★系统具有内置的TOC检测装置, 设计符合USP（§643）要求检测范围1-999ppb,检测精度 +/-1ppb，提供在线的TOC检测。 2.2.9 含两个独立取水器（分别取纯水和超纯水），可调高度适合所有实验室器皿取水，多种取水模式,从逐滴到最大2L/min；并可定量取水。一台主机可升级连三个超纯水独立取水器。 2.2.10 内置低噪音直流泵，1米处< 40db。 2.2.11发光液晶显示屏实时显示进水水质、出水水质、RO膜截留率、工作压力、水箱水位、温度、维护和故障信息等。 中文操作界面，全自动维护操作功能，自动检测，自动维护提示，自动报警等功能。 ★自动记录2年水质资料；可与PC机相联下载数据，或直接连接打印机；整机符合 GLP 要求，通过CE认证。 2.3配置 2.3.1系统包括一台主机、两个独立取水器（分别取纯水和超纯水）、全自动水箱、水箱自动清洁单元和漏水检测器，以及必需的耗材。 |
| 0102 γ射线能谱仪 | 1、工作和存储环境要求 1.1、环境温度：室温 1.2、室内相对湿度不大于85% 1.3、供电电源：交流电压220V±22V，频率50HZ 2、技术指标及配置 2.1、系统能量分辨率：≤8.0%； 2.2、系统能量线性：≤±1%（50KeV～2.0MeV)； 2.3、系统稳定性：≤±1%（8h)； 2.4、★铅屏蔽室衰减因子：≥80（50KeV～2.0MeV)。 |

3.1.2 资质要求。投标人除了按要求提供所有资格证明文件外，还必须提供以下资格证明文件：

（1）在中国境内注册并具有独立法人资格的合法企业，供应商注册资金不少于人民币100万元；

（2）必须具有原生产厂商针对本次招标的正式授权书和售后服务承诺函；

（3）具有ISO9001：2000质量管理体系认证证书资质；

（4）具有同行业类似业绩（提供同类行业单个合同大于人民币200万元以上的业绩证明材料）。

3.1.3 技术要求。投标人除了满足招标项目的技术规格和配置要求外，还应当满足以下技术要求：

（1）投标人（中标人）须负责与原有系统的联调及培训；

（2）投标人（中标人）须提供所投设备的全套技术资料。

3.1.4服务要求：

（1）由供应商或生产商负责免费到校安装调试，定期维护终身保修；

（2）对最终用户在安装现场或国内进行免费人员培训2人以上；

（3）售后服务应在24小时内响应，3个工作日内到达现场；

（4）厂家为用户免费保修3年，终身维修，保修期自仪器设备验收合格双方签字之日起计算。

3.1.5其他要求：

（1）供货时间：合同签订3个月以内；

（2）供货地点：四川师范大学校内。

（3）验收方法：由供应商或生产商到校安装调试,由用户按招标合同及产品技术标准验收。

以上打★号的为本次招标项目的实质性要求，不允许有负偏离。